青岛泰润电子科技有限公司

Qingdao Trions Electronics Technology CO., LTD

TRSX系列智能数显测控仪表

一、功能特点:

◆ 与本公司生产的角度传感器、倾斜角传感器、位移传感器等配套使用组成角度、位移等物理量的测量控制系统。

◆ 具有多路报警输出和标准电流、电压变送输出功能。

◆ 具有断电保护功能，抗干扰能力强。

◆ 采用双四位LED数码显示，可同时显示测量值与报警点设定值。

二、主要技术指标：

基本误差：0.2％FS±1个字

分 辨 力：1、0.1

采样周期：0.5秒（用户可选快速采样，最快可以200次/秒，订货时注明）

显    示：双四位LED数码管显示

输入信号：标准电流 0～10mA、4～20mA

标准电压 0～5V，1～5V

报警输出：二限报警或四限报警，每个输出根据需要可设定为上限报警、下限报警或禁止使用，继电器输出触点容量 AC220V/3A或AC220V/1A。

变送输出：4～20mA（负载电阻≤500Ω）、0～10/20mA（负载电阻≤1000Ω）

1～5V、0～5V（负载电阻≥200KΩ）

馈电输出：DC24V/30mA

电    源：开关电源 85～265VAC或DC24V

功    耗：4W

环境温度：0～50℃

环境湿度：<85％RH

面板尺寸： 160mm×80mm、96mm×96mm、96mm×48mm、

72mm×72mm、48mm×48mm

地址：青岛市崂山区海尔路57号创业中心1号楼2楼       Tel： 0532-80679218/80679219  Fax： 0532-85653998

http：//www.etrions.com                               e-mail:info@etrions.com     trions@etrions.com

青岛泰润电子科技有限公司

Qingdao Trions Electronics Technology CO., LTD

三、型号说明:

| 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- |
| TRSX |  | 智能数字显示调节仪 |
| 外 型 尺 寸 | 160X |  | 横式160×80×125 mm开孔152×76 |
|  | 160Y |  | 竖式80×160×125mm 开孔76×152 |
|  | 96F |  | 方式96×96×110 mm 开孔92×92 |
|  | 96X |  | 横式96×48×110 mm 开孔92×44 |
|  | 96Y |  | 竖式48×96×110 mm 开孔44×92 |
|  | 72F |  | 方式72×72×110 mm 开孔68×68 |
|  | 48F |  | 方式48×48×110 mm 开孔44×44 |
| 报警输出 | B□ |  | B0无报警输出；B1-B4，1-4点报警 |
| 变送输出 | X1 |  | 4-20mA输出 |
|  | X2 |  | 0-10/20mA输出 |
|  | X3 |  | 1-5V输出 |
|  | X4 |  | 0-5/10V输出 |
| 通讯输出 | P |  | 微型打印机 |
|  | R |  | 串行通讯RS232 |
|  | S |  | 串行通讯RS485 |
| 变送器配电电源 | 12 |  | 带DC12V馈电输出 |
|  | 24 |  | 带DC24V馈电输出 |
| 供电电源 | A | 220VAC供电 |
|  | D | DC24V供电 |

四、操作说明：

（一）面板说明：

HA-HA报警灯

LA-LA报警灯

OUT-输出指示灯

COM- 通讯指示灯

AT-自整定状态灯

PV-测量值显示窗

SV-设定值显示窗

（二）上电自检：

⑴ 按仪表的端子接线图连接好仪表的电源、输入、输出、报警等接线。

⑵ 仔细检查仪表的接线，正确无误后方可打开电源。

⑶ 接通电源后仪表上排显示HELO下排显示PASS字样表示仪表自检通过，如果显示-HH-表示超量限或断偶及热阻开路，仪表采用人机对话形式来输入参数，用各种提示符来提示应输入的数据。

地址：青岛市崂山区海尔路57号创业中心1号楼2楼       Tel： 0532-80679218/80679219  Fax： 0532-85653998

http：//www.etrions.com                               e-mail:info@etrions.com     trions@etrions.com

青岛泰润电子科技有限公司

Qingdao Trions Electronics Technology CO., LTD

（三）按键功能：

SET—在设定状态时，用于存贮参数的新设定值并选择下一个设定参数

▲—在设定状态时，用于增加设定值

▼—在设定状态时，用于减少设定值

A/M— 在设定过程中，按一下返回上一次设定操作，按下不动约2秒钟则退出设定状态。当仪表带蜂鸣报警功能时，按此键可消音

●—手动打印键或其他特殊用途

（四）参数设定：

在设定状态下，仪表上排显示参数提示符，下排显示设定值；工作状态下，上排显示测量值（PV），下排显示可根据需要设定。

如果设定过程中12秒钟不改变参数，则仪表自动返回运行。

参数设定如下：

(1) 开锁：按下SET键，上排显示窗出现Loc，下排显示窗显示oFF，必须按▲键把oFF改成oN后，才能修改报警点设定值，当Loc设定为oFF时，报警点设定值禁止修改，只能浏览。

(2) 报警点设定：

HA—第1报警点设定值。 LA—第2报警点设定值。

HHA—第3报警点设定值。 LLA—第4报警点设定值。

仪表具有两限报警或四限报警输出，报警输出方式有上限报警（即高于设定值报警动作）、下限报警（即低于设定值报警动作）和禁止使用三种。报警输出方式由报警允许参数（HHAo、HAo、LAo、LLAo）来设定。详细请见第五节。

(3) 报警点设定完毕后，按下SET键，上排显示-Cd-，下排显示1230，用▲和▼键将1230设成1234, 再按SET键才进入二级参数设置状态，输入其他值无效，以防止非技术人员误修改参数。

(4) Sn—仪表输入信号。

注：输入信号选择对照表(自由输入由内部自动完成, 无需用户进行任何硬件调整。)

| 参数提示符 | 输入信号内容 |
| --- | --- |
| 0―5V | 0―5V |
| 1―5V | 1―5V |
| 0―20 | 0―20mA |
| 0―10 | 0―10mA |
| 4―20 | 4―20mA |

其他输入型号定货时请注明。本机选择0-5V

地址：青岛市崂山区海尔路57号创业中心1号楼2楼       Tel： 0532-80679218/80679219  Fax： 0532-85653998

http：//www.etrions.com                               e-mail:info@etrions.com     trions@etrions.com

青岛泰润电子科技有限公司

Qingdao Trions Electronics Technology CO., LTD

(5) dot—小数点设定，范围0～3。

(6) inPL—线性输入下限对应显示值，即仪表量程下限，范围-999～9999。

(7) inPH—线性输入上限对应显示值，即仪表量程上限，范围-999～9999。

(8) HAo—第1报警点报警方式。设定为-HH-表示测量值高于第1报警点设定值时报警（上限报警），设定为-LL-表示测量值低于第1报警点设定值时报警（下限报警），设定为OFF时表示此点禁止报警。

(9) LAo—第2报警点报警方式。

(10) HHAo—第3报警点报警方式。

(11) LLAo—第4报警点报警方式。

(12) HY-H—第1报警点报警回差值(当HAo设为OFF时则此项关闭)。

(13) HY-L—第2报警点报警回差值（当LAo设为OFF时则此项关闭）。

(14) HYHH—第3报警点报警回差值（当HHAo设为OFF时  则此项关闭）。

(15) HYLL—第4报警点报警回差值（当LLAo设为OFF时则此项关闭）。

(16) bS—变送输出方式，可选择1～5V、0～5V、4～20mA、0～10mA、0～20mA几种方式。

(17) bS-L—变送输出下限时对应的仪表测量显示值。

(18) bS-H—变送输出上限时对应的仪表测量显示值。

(19) oSEt—调零点校正系数范围-99.9～99.9，修正后显示值=修正前测量值+oSEt,出厂值oSEt=0.0

(20) FSEt—调满度校正系数范围0.500～2.000，修正后显示值=FSEt×（修正前的测量值+oSEt）,出厂值FSEt=1.000。

(21) Lb—数字滤波参数，设置范围为0～20，0没有任何滤波，1只有中间值滤波，2～20同时有取中间值滤波和二阶积分滤波。Lb越大，测量值越稳定，但响应也越慢。一般在测量值受到较大干扰时，可逐步增大Lb值，调整使测量值间跳动小于2～5个字。在实验室对仪表进行计量检定时，则应将Lb设置为0或1以提高响应速度。

(22) Addr—仪表通讯地址地（默认设定为1），范围为1～99，即最多可连接99个仪表。

(23) bAUd—通讯的波特率，范围为1200~9600，默认设定为9600。

(24) C-oP—无效

(25) LdiS—仪表工作时下排显示值，显示项目为HHA、HA、LA、LLA、Addr、OFF，如果此项设为OFF，则仪表工作时下排无显示,单显示仪表选择此方式,如果设为Addr则仪表工作时下排显示仪表通讯地址。

设定的提示符根据用户要求可能有变动,内容上有增减，以满足个性化需求。

五、报警:

⑴ 当仪表进入第1报警点报警状态时，HA指示灯亮，且相应继电器HA常开触点闭合。

⑵ 当仪表进入第2报警点报警状态时，LA指示灯亮，且相应继电器LA常开触点闭合。

⑶ 当仪表进入第3报警点报警状态时, HA指示灯闪烁，且相应继电器HHA常开触点闭合。

地址：青岛市崂山区海尔路57号创业中心1号楼2楼       Tel： 0532-80679218/80679219  Fax： 0532-85653998

http：//www.etrions.com                               e-mail:info@etrions.com     trions@etrions.com

青岛泰润电子科技有限公司

Qingdao Trions Electronics Technology CO., LTD

⑷ 当仪表进入第4报警点报警状态时，LA指示灯闪烁，且相应继电器LLA常开触点闭合。

⑸ 报警回差（HY-H、HY-L、HYHH、HYLL）

⑹ 如果没有HAo、LAo参数出现，则HA为上限报警，LA为下限报警。

为避免测量值在报警临界点波动时报警输出频繁动作，仪表使用了报警回差参数。

Ⅰ、以第1报警点报警为例：

此报警点报警方式设为上限报警（即HAo设为-HH-），当测量值大于HA+HY-H时，仪表进入报警状态，当测量值下降到HA值时仪表并未停止报警，只有在测量值低于HA—Hy-H时，仪表才解除报警状态。

Ⅱ、以第2报警点报警为例：

此报警点报警方式设为下限报警（即LAo设为-LL-），当测量值下降到LA—HY-L时，仪表进入报警状态，当测量值上升到LA+HY-L时，仪表才解除报警状态。

六、串口通讯说明：

本仪表可配RS485、RS232接口，直接与计算机通讯，RS485标准通讯距离1.5km，可以挂接多个仪表。RS232标准通讯距离15m，只能挂接一个仪表。

仪表采用标准的Modbus通讯协议，在使用组态软件时，须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC，modbus-RTU地址型，数据为整型16位，使用组态王寄存器从4001开始，别的组态软件有可能是从3001开始。

数据格式为1个起始位、8个数据位、无校验位、1个停止位。

| 参数代号 | 参数名 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 4x0001 | PV | 测量值 |
| 4x0002 | HA | 上限报警 |
| 4x0003 | LA | 下限报警 |

例如：读地址为1的仪表的PV（当前仪表显示测量值 = 1000）值

发送数据为：01 03 00 00 00 01 84 0A，此时返回数据为：01 03 02 03 E8 B8 FA。

01是仪表地址，03是功能号，00 00是寄存器起始地址，00 01表示读一个数（PV），84 0A是校验码，返回数据中的B8 FA是校验码，校验码采用CRC16校验算法生成，如果要读PV HA两个数据，则可发送 01 03 00 00 00 02 C4 0B 即可。如果要读PV HA LA三个数据，则发送 01 03 00 00 00 03 05 CB 即可。

注意：本仪表出厂设置默认波特率为9600，默认地址为1，默认上限报警值为1500，默认下限报警值为500，可根据需要自行设定。

地址：青岛市崂山区海尔路57号创业中心1号楼2楼       Tel： 0532-80679218/80679219  Fax： 0532-85653998

http：//www.etrions.com                               e-mail:info@etrions.com     trions@etrions.com